실습 보고서

실습일	2015년 월 일 날씨 : 기온 : ℃
실습 제목	아베굴절계를 이용한 설탕 용액의 농도 측정
실습자	도시환경과 2학년 1반 이름 :

설탕 표준 용액의 제조

농도	5%	10%	15%	20%	25%	30%
설탕(g)
증류수(g)
전체(g)

굴절률 측정

농도 측정회수	5%	10%	15%	20%	25%	30%	미지시료
1회
2회
3회
평균

농도 대 굴절률 그래프

그래프에 의한 미지 시료의 농도

직선의 방정식

직선의 방정식에 의한 미지시료 농도

실습 보고서(예시)

실습일	2014년 월 일 날씨 : 기온 : ℃
실습 제목	아베굴절계를 이용한 설탕 용액의 농도 측정
실습자	도시환경과 2학년 1반 이름 :

설탕 표준 용액의 제조

농도	5%	10%	15%	20%	25%	30%
설탕(g)	1.25	2.5	3.75	5	6.25	7.5
증류수(g)	23.5	22.5	21.25	20	18.5	17.5
전체(g)	25	25	25	25	25	25

굴절률 측정

농도 측정회수	증류수	5%	10%	15%	20%	25%	30%	미지시료
1회	1.3330	1.3403	1.3479	1.3557	1.3639	1.3723	1.3811	1.3564
2회	1.3330	1.3403	1.3479	1.3557	1.3639	1.3723	1.3811	1.3564
3회	1.3330	1.3403	1.3479	1.3557	1.3639	1.3723	1.3811	1.3564
평균	1.3330	1.3403	1.3479	1.3557	1.3639	1.3723	1.3811	1.3564

농도 대 굴절률 그래프

0         5         10         15         20        25         30

농도(%)

1.3900

1.3800

굴 1.3700

절 1.3600

률 1.3500

1.3400

1.3300

1.3564

15.01

그래프에 의한 미지 시료의 농도

15.01%

직선의 방정식

[eqn: y = ax + b]

10%일 때 굴절률 1.3479

20%일 때 굴절률 1.3639

[eqn: a`=` {(1.3639-1.3479)} over {(20-`10)} `=`0.0016]

b : 1.3330

[eqn: THEREFORE `y=0.0016x+1.3330]

직선의 방정식에 의한 미지시료 농도

[eqn: x`=` {(1.3564``-``1.3330)} over {0.0016} `=`14.63%]